МИДЛ и К

(495) 745-67-58, 988-52-88

fax 745-67-58

141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10

Тел./Факс: +7(495) 745-67-58, 742-90-60, 988-52-88

E-mail:middle@middle.ru

http://middle.ru

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

типа МП 60-1000 ВД(Ж)А-24/ХМ2

Руководство по настройке и калибровке.

Основная калибровка

Внешний вид прибора

Установка параметров

В режиме взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку  [Ф]     более 5 секунд, прибор перейдет в режим установки параметров. Возможна установка 12 параметров от P1 до P12. Кнопкой [П] выбирается номер параметра, кнопкой [T] выбирается вариант параметра.

Описание и выбор параметра:

- P1    x		выбор единицы измерения

x=1:	    килограммы;

x=2:	    фунты.

- P2    x		автоматическое выключение прибора

x=1:		не выключается;

x=2:		выключается через 10 мин;

x=3:		выключается через 20 мин;

x=4:		выключается через 30 мин.

- P3     x		 RS232 - скорость передачи

x=1:		9600;

x=2:		4800;

x=3:		2400;

x=4:		1200.

4   P4     x		  RS232 – передача нетто/брутто

x=1:		передача нетто;

x=2:		передача брутто.

5    P5   x		   RS232 - параметры передачи

x=1:		нет передачи;

x=2:		непрерывная передача;

x=3:		непрерывная передача когда вес стабилизирован;

x=4:		командный режим;

x=5:		передача токовой петлей;

x=6:		передача на принтер.

6.   P6    x		    Отключение индикации табло

x=1:		индикация включена постоянно;

x=2:		индикация выключается через 20 сек. после измерения массы.

7.  P7   	x       		Область отслеживания нуля

x=1:			0,5e;

x=2:			1,0e;

x=3:			1,5e;

x=4:			2,0e;

x=5:			2,5e;

x=6:			3,0e;

x=7:			5,0e.

8.   P8  	x      		Диапазон ручной установки нуля

x=1:			2% от НПВ;

x=2:			4% от НПВ;

x=3:			10% от НПВ;

x=4:			20% от НПВ.

9.   P9  	x     		Диапазон  нуля при старте

x=1:			2% от НПВ;

x=2:			4% от НПВ;

x=3:			10% от НПВ;

x=4:			20% от НПВ.

10. P10    x       		Интенсивность цифрового фильтра

x=1:			низкая;

x=2:			средняя;

x=3:			высокая.

11.   P11  x     		Время успокоения

x=1:			малое;

x=2:			среднее;

x=3:			большое.

12. P12    x       		Точность  измерения

x=1:	     низкая;

x=2:		средняя;

x=3:		высокая.

Для возврата в режим взвешивания кратковременно нажмите кнопку  [Ф].

Калибровка

1.  Подключите датчик

2. Включите прибор выключателем на задней стенке прибора или выключателем и кнопкой        .  Во время прохождения теста нажмите и удерживайте кнопку       .  После окончания самотестирования  отпустите кнопку      .   Когда на индикаторе появится надпись “dХ” , весы готовы к началу калибровки.

3  Порядок калибровки смотрите в таблице 3.

Таблица 3

| N | ОПЕРАЦИЯ | ТАБЛО | ДЕЙСТВИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор значения дискретности измерения массы. | [d X] | Значение дискретности измерения массы (1/2/5/10/20/50) выбирается нажатием кнопки [T]. Ввод выбранного значения и переход к следующей операции осуществляется нажатием кнопки . Например: 20 |
| 2 | Выбор количества знаков после запятой | [P X ] | Выбор осуществляется нажатием кнопки [T] из предлагаемого ряда 0; 0,0; 0,00; 0,000. Ввод выбранного значения и переход к следующей операции осуществляется нажатием кнопки Например: 0.00 |
| 3 | Установка наибольшего предела взвешивания (НПВ) | [FULL] | Нажмите [T] для перехода к следующему разряду числа (единицы, десятки, сотни), подлежащего изменению. Изменять значение разряда необходимо нажатием кнопки >0<. Нажмите для ввода выбранного значения. Например: 0060.00 (НПВ 60 кг) |
| 4 | Калибровка нуля. | [nOLOAD] | Устанавливается нулевое значение при освобожденной платформе. Нажмите кнопку при загорании индикатора [СТАБ] |
| 5 | Калибровка по НПВ | [AdLOAD] | Установите на платформу весов груз, равный по массе НПВ, введите его значение в прибор. Дождитесь загорания индикатора [СТАБ]. Для ввода нажмите [T] для выбора разряда числа (единицы, десятки, сотни), подлежащего изменению. Изменять значение разряда необходимо нажатием кнопки >0< Например: 0060.000 Нажмите для ввода выбранного значения |
| 6 |  | [ End] |  |
| 7 | Сохранение параметров калибровки | [60.00] | Нажмите специальным приспособлением на кнопку «Калибровка», расположенную на задней стенке прибора под крышкой. На табло будет высвечиваться значение измеряемой массы Установленные калибровки запоминаются в памяти прибора. |

- Быстрая калибровка по нулевой точке и по наибольшему пределу взвешивания

- Нажмите  кнопку            во время самотестирования, прибор войдет в режим калибровки.

- 1 Быстрая калибровка по нулевой точке.

- Нажмите кнопку  [Ф],  на табло  появится символ [nOLOAD],  нажмите кнопку [>0<]  в то время, когда на табло загорается сигнал  [СТАБ] и прибор перейдет в режим калибровки по нулевой точке -  на табло появится символ [End]. Нажмите кнопку «Калибровка», находящуюся на задней стенке под крышкой. Данное действие сохранит установки и обеспечит возврат к режиму взвешивания.

- 2 Быстрая  калибровка по  наибольшему пределу взвешивания.

- Нажмите кнопку  [П] ,  на табло  появится символ  [AdLOAD].  Установите на платформу весов груз, равный по массе НПВ. Дождитесь загорания индикатора [СТАБ]. Введите значение массы груза в прибор нажатием кнопку [T] для выбора разряда числа (единицы, десятки, сотни), подлежащего изменению. Изменять  значение разряда необходимо нажатием кнопки >0<. После ввода числа подтвердите набранное значение нажатием кнопки     ,  на табло появится символ   [ End] . Нажмите кнопку «Калибровка», находящуюся на задней стенке под крышкой. Данное действие сохранит установки и обеспечит возврат к режиму взвешивания.

- Информация об ошибках

1.   Err 1             напряжение источника питания слишком маленькое при калибровке.

2.   Err 2             значение нуля вне диапазона нуля при калибровке.

3.   Err 3             значение нуля вне диапазона нуля при старте.

4.   Err 4             введенное значение является нулем в счетном режиме.

5.   Err 5            введенное значение массы является нулем при калибровке.

6.   Err 6            масса единицы меньше 0,25 е в счетном режиме.

7.   bAt-Lo           разряд аккумуляторной батареи.