Весовой контроллер

# Mettler Toledo IND-140

Калибровка

Начало 1               Нажав на Кн3 увидим  “Stop”

Нажав на Кн4 увидим  “Run”

Начало 2

При помощи Кн3 ищем “Setup”

При “Setup” жмем на Кн4 , пока не увидим “ on “  “F1”

Нажав на Кн4 увидим “F1.1”

При помощи Кн3 ищем “F1.4”

При “F1.4” , нажав на Кн4 ,  увидим “E SCAL”

ВЕСЫ ПУСТЫЕ  !!!

Нажим Кн4    –  происходит масштабирование

Жмем Кн3 и видим “F1.5”

Жмем Кн3 и видим “Cal”

Нажим Кн4 – видим “E SCAL”

Нажимаем  Кн4  ,   увидев “ Add ld” ставим эталонный груз

нажимаем Кн4 и видим “0000.00”

При помощи Кн4 меняем регистр , а при помощи Кн3 вводим цифры соот-е этал. весу.

Жмем Кн4 , ждем окончания кал-ки  “CAL d”   и нажимаем Кн1.

Увидев “F1” жмем Кн1 и видим эталон. вес.

Сняв груз видим вес 0.00 и жмем Кн3 – видим “ Run”.

Жмем Кн4 и возвращаемся в раб. состояние.