Весовой контроллер
Mettler Toledo IND-140
Калибровка
                                                                                      Начало 1               Нажав на Кн3 увидим  “Stop”
                                                                                                                       Нажав на Кн4 увидим  “Run”
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Начало 2
При помощи Кн3 ищем “Setup”
При “Setup” жмем на Кн4 , пока не увидим “ on “  “F1”
Нажав на Кн4 увидим “F1.1”
При помощи Кн3 ищем “F1.4”
При “F1.4” , нажав на Кн4 ,  увидим “E SCAL”
ВЕСЫ ПУСТЫЕ  !!!
Нажим Кн4    –  происходит масштабирование
Жмем Кн3 и видим “F1.5”
Жмем Кн3 и видим “Cal”
Нажим Кн4 – видим “E SCAL”
Нажимаем  Кн4  ,   увидев “ Add ld” ставим эталонный груз
нажимаем Кн4 и видим “0000.00”
При помощи Кн4 меняем регистр , а при помощи Кн3 вводим цифры соот-е этал. весу.
Жмем Кн4 , ждем окончания кал-ки  “CAL d”   и нажимаем Кн1.
Увидев “F1” жмем Кн1 и видим эталон. вес.
Сняв груз видим вес 0.00 и жмем Кн3 – видим “ Run”.
Жмем Кн4 и возвращаемся в раб. состояние.
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