Схема калибровки весов DB-1H.

ВНИМАНИЕ: Перед  калибровкой  необходимо выставить весы  по уровню на твердую, устойчивую поверхность. Уровень находится под съемной крышкой платформы. В помещении, где производится калибровка, не должно быть сквозняков и колебаний температуры.

Посветить фонариком в отверстие для калибровки и переключить отверткой движковый переключатель в положение "СAL" (отверстие находится с нижней стороны индикатора).

Включить весы в сеть. На дисплее 3 раза мигнет надпись "CAL" и  погаснет.

Нажать кнопку "ON/OFF" 5 раз до появлении надписи "ULOAd".

Нажать кнопку "ON/OFF". Появится надпись "LOAd".

Положить максимальный для этой модели вес на платформу.

Нажать кнопку "ON/OFF". Появится надпись "End" и погаснет.

Снять груз с платформы.

На этом калибровка весов закончена.

При необходимости можно выполнить точную калибровку. Для этого надо нажать кнопку "TARE". Число, появившееся на дисплее, должно быть меньше 20000.

Нажать кнопку "ZERO". На дисплее появится "0".

Положить максимальный для этой модели вес на платформу. Показания дисплея должны быть равны 30000. Если покзания больше 30000, необходимо нажать кнопку "*" дважды, а если меньше 30000 - кнопку "TARE". Получив 30000, нажать кнопку "ON/OFF".

Снять груз с платформы.

Нажать кнопку "ZERO".

Выключить весы из сети и переключить отверткой движковый переключатель в рабочее положение.

Включить весы в сеть и проверить правильность калибровки контрольным весом. Допускаются отклонения в пределах цены деления весов.

Весы готовы к работе.