Весы DL до 2006г

1. В задней части головы открутить железный язычок , нажать на кнопку калибровки и включить весы.

2. На дисплее высветится Set.

3. Нажимаем кнопку Tare до значения 0-0.

4. Кнопку Zero нажимаем до значения St 0-3.

5. Освобождаем платформу весов и нажимаем Zero, на дисплее высветится UNLOAD.

6. Нажимаем Tare, на дисплее высветится LOAD.

7. Ставим на платформу вес НВП(весы на 150кг значит ставим 150кг).

8. Нажимаем Zero.

9. На дисплее должно высветится END затем St.

10. Для выхода из калибровки выключить затем включить весы.

Весы DL(N)после 2006

1. В задней части головы открутить железный язычок , нажать на кнопку калибровки и включить весы .

2. На дисплее высветится С-0.

3. Кнопкой Tare нажимаем до С-3

4. Освобождаем платформу весов нажимаем Zero, на дисплее высветится UNLOAD.

5. Нажимаем Tare, на дисплее высветится LOAD.

6. Ставим на платформу вес НВП(весы на 150кг значит ставим 150кг) нажимаем Zero.

7. На дисплее высветится С-3.

8. Перегрузить весы.