Инструкция по полному сбросу

весов DIGI SM-300 с интерфейсом Ethernet.

- Перевести кнопочный  переключатель SPAN SWITCH (находится снизу на системной плате, к нему есть доступ через отверстие в основании; это отверстие находится в правой передней части основания) в положение “ON”. Для этого надо один раз нажать (например, стержнем от шариковой ручки) на переключатель до щелчка. Повторное нажатие переведет переключатель в положение “OFF”

- Включить весы, удерживая нажатыми клавиши ->0<- и AUTO.

- На запрос “Установи код страны” должен быть введен код  16 (UR-Россия). После ввода числа здесь и далее следует нажимать клавишу *(крайняя справа в нижнем ряду) – это аналог “Enter” в компьютере. Обычно код страны уже установлен правильным образом. В этом случае достаточно нажать *

- На запрос “Выбери тип весов” ввести код типа весов (например, 1 для POLE 15kg)

- На запрос “Длина этикетки” ввести 0, что соответствует “SHORT”.

- На запрос “Выбор типа принтера” ввести 0, что соответствует “Новый”

- Далее на дисплее появится сообщение “Чтение настроек страны” и спустя некоторое время – вопрос “Очистить память?”. Нажать клавишу C (пятая справа в нижнем ряду) для подтверждение сброса настроек. На дисплее появится  “Ждите…”. Через некоторое время весы перезапустятся. На дисплее появится надпись “Служебный режим !”

- Удерживая нажатой клавишу ->0<-  и набрав 142, переключить весы в режим настроек. Установить значения следующих настроек:

SPEC 612 - 1 	(для этого набрать 6 12 X 1 * ) Клавиша Х – третья справа во втором снизу ряду.

SPEC 629 - 0 	(для этого набрать 6 2 9 X 0 *)

SPEC 647 - 0 	(для этого набрать 6 4 7 X 0 *)

SPEC 654 - 1 	(для этого набрать 6 5 4 X 1 * )

SPEC 677 - 1 	(для этого набрать 6 7 7 X 1 * PLU ) Клавиша  “PLU” – третья справа в нижнем ряду.

- Далее нажимать клавишу        (клавиша        – вторая справа в верхнем ряду), пока не появится сообщение “Служебный режим !”

- Вести старшую часть IP-адреса весов. Для этого нажать          ->0<-                  затем, удерживая [->0<-], набрать 0416. Появится сообщение “IP-адрес весов”. Введите цифры 192168000 и нажмите PLU.

- Выключить весы, вернуть переключатель SPAN SWITCH в положение OFF.

- Перейти в режим установок пользователя (удерживая клавишу [->0<-], набрать 141).

- Установить значения следующих настроек:

SPEC 000 - 4	(для этого набрать 4 *)

SPEC 001 - 2	(далее набрать 2 * )

SPEC 003 - 22	(далее набрать * 22 *)

SPEC 004 - 22	(далее набрать 22 *)

SPEC 006 - 22	(далее набрать * 22 *)

SPEC 007 - 4	(далее набрать 4 *)

SPEC 008 - 1	(далее набрать 1 *)

SPEC 010 - 23	(далее набрать * 23 *)

SPEC 011 - 2	(далее набрать 2 *)

SPEC 022 - 0	(далее набрать 2 2 X 0 *)

SPEC 024 - 16	(далее набрать *  1 6 *)

SPEC 025 - 16	(далее набрать 1 6 *)

SPEC 026 - 1	(далее набрать 1 *)

SPEC 028 - 1	(далее набрать 2 8 X 1*)

SPEC 029 - 0	(далее набрать 0*)

SPEC 044 - 0	(далее набрать 4 4 X 0* )

SPEC 048 - 1	(для этого набрать 4 8 X 1 *)

SPEC 049 - 2	(далее набрать 2* )

SPEC 050 - 1	(далее набрать 1 *)

SPEC 051 - 3	(далее набрать 3 *)

SPEC 052 - 1	(далее набрать 1 *)

SPEC 053 - 2	(далее набрать 2 *)

SPEC 054 - 0	(далее набрать 0 *)

SPEC 060 - 1	(далее набрать 6 0 X 1 *)

SPEC 062 - 0	(далее набрать * 0 *)

SPEC 113 - 1	(далее набрать 1 1 3 X 1 *)

SPEC 134 - 0	(далее набрать 1 3 4 X 0 *)

SPEC 135 - 95	(далее набрать 95 * )              это последний байт IP-адреса весов !

SPEC 153 - 1	(далее набрать 1 5 3  X 1 *)

SPEC 245 - 1	(далее набрать 2 4 5 X 1 * )

SPEC 262 - 0	(далее набрать 2 6 2 X 0  * PLU)

Нажатие клавиши X после ввода номера – переход к этому номеру SPEC, нажатие клавиши * – вводит значение в текущий SPEC, нажатие клавиши PLU – выход из режима c сохранением настроек.

ВНИМАНИЕ !  При сохранении настроек весов сначала обнуляется флэш-память настроек, а затем в неё записываются новые настройки. Поэтому после ввода настроек и нажатия клавиши PLU нужно обязательно дождаться, когда на дисплее весов появятся нули. То есть когда весы начнут взвешивать. Окончание звукового сигнала свидетельствует о том, что память настроек стерта, а не записана. Если выключить весы сразу после окончания звукового сигнала, при следующем включении весы выдадут сообщение об ошибке. Будьте внимательны !

- Произвести частичный сброс памяти весов, для этого: выключить весы, удерживая нажатыми [->0<-] и клавишу протяжки этикетки включить весы. Появится сообщение “Очистить память?”. Далее нажать клавишу С для подтверждение очистки памяти. Появится сообщение “Ждите…”.

- Включить весы. Подключить patch-корд Ethernet (в комплект весов он не входит), подключенный к хабу. При этом должен загореться левый зеленый светодиод на плате Ethernet..

# 28. В окне «Сеанс MS-DOS» рабочей станции с ОС WINDOWS   95/98/NT/2000 выполнить команду

# PING 192.168.0.95

# 29.Если интерфейс Ethernet весов работает, будет выдано сообщение

Ответ от 192.168.0.95: число байт =32.....

# 30.Если получено сообщение

Превышен интервал ожидания для запроса.

# то Ethernet не работает. Следует проверить правильность введенных   настроек и повторить пункт 28.