Инструкция по калибровке

весов DIGI SM-300.

- Распаковать весы. Проверить весы на наличие механических повреждений. Сверить заводской номер.

- Если в зимнее время весы находились на неотапливаемом складе или транспортировались, дать им прогреться в выключенном состоянии не менее 2-х часов.

- Включить весы. Выставить весы горизонтально по уровню. Установить на весы максимальный вес и проверить показания.

- Гирей 1кг (2кг) проверить правильность показаний весов по 4-м углам платформы, показания весов должны быть одинаковыми.

- Выключить весы.

- Перевести кнопочный  переключатель SPAN SWITCH (находится снизу на системной плате, к нему есть доступ через отверстие в основании; это отверстие находится в правой передней части основания) в положение “ON”. Для этого надо один раз нажать (например, стержнем от шариковой ручки) на переключатель до щелчка. Повторное нажатие переведет переключатель в положение “OFF”.

- Откалибровать весы. Эта операция должна проводиться при температуре 20…30 град. Цельсия. Если весы были включены недавно, дать им прогреться во включенном состоянии не менее 15 минут. Затем перейти в режим калибровки. Для этого, нажать M REZERO M M затем, удерживая REZERO, набрать 8715. На дисплее весов появится надпись “Режим калибровки. Очисть платформу, PRT”. Выровнять весы по уровню и очистить платформу весов от посторонних предметов. Нажать клавишу TOTAL*PRINT. На дисплее появится “Идет калибровка НУЛЯ”. Эта операция может т продолжаться  несколько минут. В это время нельзя касаться платформы весов, толкать весы и стол, на котором они расположены. По завершении калибровки нуля на дисплее появится надпись «Установи гири, нажм. PRT». Положите на платформу весов эталонные гири общим весом, соответствующим максимальному весу для данной модели весов (то есть 6 кг или 15 кг). Причем гири следует располагать таким образом, чтобы их общий центр тяжести совпадал с геометрическим центром платформы весов. Нажмите клавишу *TOTAL PRINT. На дисплее появится “Ждите. Идет калибровка !”- началась калибровка  максимального веса. Обычно она длится не более десяти секунд. После этого весы автоматически перейдут из режима калибровки в Z-режим. На дисплее появится надпись “Служебный режим !”.

- Перевести кнопочный  переключатель SPAN SWITCH в положение “OFF”.