ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОВАРНЫЕ ВЭТ-1С

Инструкция по калибровке.

- Включить весы, после прохождения теста ввести пароль 3658 или 1589, или 1578, или 1579, или 9851

- Нажать кнопку «T»: на индикаторе «Масса» [-CAL-]     ⁮

- Нажать кнопку «1»: на индикаторе «Масса» [-CAL-]

на индикаторе «Цена»: [1]

- Нажать кнопку «T»: на индикаторе «Масса» [-CAL-]

на индикаторе «Цена»: [2]

на индикаторе «Стоимость»  [------]

- Установить на платформу калибровочные гири массой 1/3 НПВ

Для весов ВЭТ 60   –   20 кг

Для весов ВЭТ 100  –  40 кг

Для весов ВЭТ 150 –   50 кг

Для весов ВЭТ 300 – 100 кг

Для весов ВЭТ 600 – 200 кг

- Нажать кнопку «T»: на индикаторе «Масса» [-CAL-]

на индикаторе «Цена»: [3]

на индикаторе «Стоимость»: [0]

- Ввести с клавиатуры значение массы калибровочных гирь в г.

Для весов ВЭТ 60 –  2000

Для весов ВЭТ 100  –  4000

Для весов ВЭТ 150 – 5000

Для весов ВЭТ 300 – 10000

Для весов ВЭТ 600 – 20000

- Нажать кнопку «T»: на индикаторе «Масса» [-CAL-]

на индикаторе «Цена»: [4]

на индикаторе «Стоимость»: [0]

- Ввести с клавиатуры значение  НПВ в г,

Для весов ВЭТ 60   – 6000

Для весов ВЭТ 100 –10000

Для весов ВЭТ 150 –15000

Для весов ВЭТ 300 –30000

Для весов ВЭТ 600 –60000

- Нажать кнопку «T»: на индикаторе «Масса» [-CAL-]

на индикаторе «Цена»: [5]

на индикаторе «Стоимость»: [2]

- Ввести с клавиатуры количество разрядов после запятой в значении массы взвешиваемого груза.

Для весов ВЭТ 60; 100; 150; 300; 600 – 2

- Нажать кнопку «T»: на индикаторе «Масса» [-CAL-]

на индикаторе «Цена»: [6]

на индикаторе «Стоимость»: [10]

- Ввести значение дискретности

Для весов ВЭТ  60  – 2

Для весов ВЭТ 100 – 5

Для весов ВЭТ 150 – 5

Для весов ВЭТ 300 – 10

Для весов ВЭТ 600 – 20

- Нажать кнопку «T»: на индикаторе «Масса» - масса калибровочных гирь.

- Выключить весы, снять калибровочные гири.

- Включить весы и проверить результаты калибровки.